手提式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-24AII 产品资料
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主要参数
容积(L)：24
极限工作温度(℃)：126
极限工作压力(MPa)：0.142
功率(kW)：2
灭菌时间(min)：0~999min
产品介绍与技术资料
产品介绍
手提式压力蒸汽灭菌器是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于制药、科研、农业等单位，对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。
产品特点：
微电脑自动控制内部温度，到达设定温度自动开始计时；
数显屏显示设定温度、实际温度、灭菌时间；
蝶形螺母开盖方式，加配高密度隔热套装，防止烫伤；
外壳采用SUS304不锈钢，精湛工艺，精心制作；
壁厚2MM，三重防腐蚀处理；
采用电加热方式，升温速率快，到达设定温度时间小于30min；
配有三重安全阀，内部蒸汽压力异常增大自动泄出；
灭菌完成自动蜂鸣报警，同时断开加热，自然降温；
配有手动排气阀可用于手动排气泄压，在压力异常升高时可手动打开泄压保护人员；
内置水位安全浮球，灭菌过程中一旦内部水位过低，电加热管自动停止加热，并伴有蜂鸣器报警提醒；
配有自涨式密封圈，耐热耐水硅橡胶材质，有效保证灭菌过程中的气密性。
 
性能参数：
外部尺寸(直径×高度）（mm）：ф350×670
内腔尺寸(直径×高度）（mm）：ф295×420
内筒尺寸(直径×高度×数量）（mm）：ф280×330×1
容积(L)：24
电源(V)：220
功率(kW)：2
极限工作温度(℃)：126
设计温度(℃)：128
温度分辨力℃：0.1
极限工作压力(MPa)：0.142
设计压力(MPa)：0.165
压力表显示范围：0~0.25MPa（2.5级）
灭菌时间(min)：0~999min
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