立式压力蒸汽灭菌器 BXM-85EI 产品资料
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主要参数
容积：85L
工作压力：0.22MPa
加热功率：3.5kW
灭菌时间：0~5999min
内腔尺寸：Ø400×725mm(直径×高度）
产品介绍与技术资料
产品介绍
立式压力蒸汽灭菌器利用饱和水蒸汽作用于负载上微生物一定时间，使微生物的蛋白质变性从而导致微生物死亡，以达到灭菌的目的。适用于用于培养基、医疗器械、玻璃器皿及容器、废弃物等常规灭菌物品的高压蒸汽灭菌。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
产品特点：
PMMA I微电脑智能操作系统，功能强大
大尺寸电容触屏，可实时查看设备工作阶段各运行参数及工作状态图
具备8种固定程序+6种自定义程序
正压脉冲，可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底
灭菌结束后，6级泄压速率可选
具备工程师、管理员、操作员三级权限管理
参考标准YY1007-2018
采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性
人性化设计：
整机防烫设计，既隔热又美观
经典手轮式开门结构，同时具备压力机械自锁与闭盖自检双重保护
一键电动排水，操作更便捷
具备100小时倒计时预约功能
具备沸点设置功能，确保仪器在高海拔下能够升温至所需温度
标配冷凝器+风冷的快速冷却系统，缩短开盖等待时间
标配1个防水插座、2个485接口和G1/2A标准检测螺纹孔
安全保障：
故障检测功能，超温停机保护、断水保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障
选配件
排汽过滤系统：0.2μm孔径耐温耐压过滤器
专用打印机，可实现日期、时间、温度、灭菌过程及曲线的打印
样品温度传感器：实现F0值的打印
验证孔转接头
技术参数：
型号：BXM-85EI
容积：85L
灭菌温度：105~135℃
温度分辨力：0.1℃
温度波动度：＜﹢1℃
温度均匀度：≤1℃
融化温度：50~100℃
保温温度：40~60℃
灭菌时间：0~5999min
融化时间：0~6000min
保温时间：0~6000min
预约时间：99Hrs60min
设计压力：0.38MPa
工作压力：0.22MPa
压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）
加热功率：3.5kW
外形尺寸：535×640×1165mm(宽度×深度×高度）
内腔尺寸：Ø400×725mm(直径×高度）
网篮尺寸：Ø360×270mm×2个(直径×高度×数量）
使用高度：599mm
货运信息：
毛重（kg):124
净重（kg):105
外包装尺寸（mm)长×宽×高：780×680×1350
 
功能配置表：
	配置名称
	●为标准配置
○为可选配置
—为不可配置

	机械自锁装置
	●

	闭盖检查系统
	●

	超温保护功能
	●

	断水保护系统
	●

	超压保护系统
	●

	超压自动泄压功能
	●

	故障自检功能
	●

	预约功能
	●

	融化保温功能
	●

	工作状态图
	●

	脉动真空功能（带有预热功能、自动加水功能、超压保护功能、空气过滤器、加水口等）
	—

	快速冷却（风冷）
	●

	托盘：可置于网篮底部
	○

	验证密封转接头：用于安装有线温度验证系统的线路以保证密封状态
	○

	专用打印机，可实时打印时间、温度及过程曲线（选配样品探头可打印F0值），带存储功能，标配U盘
	○
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