立式压力蒸汽灭菌器 BXM-60BE 产品资料
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主要参数
容积：60L
工作压力：0.212MPa
加热功率：3.2kW
灭菌时间：0~5999min
内腔尺寸：Ø380×555mm(直径×高度）
产品介绍与技术资料
产品介绍
培养基、器械、玻璃器皿及容器等常规灭菌物的高压蒸汽灭菌；相对密封的容器灭菌（西林瓶、蓝盖瓶等）、大体积的致密灭菌物如器械包，大瓶培养基，致密织物包），正压脉冲排气功能保障冷空气排放彻底程度，提高蒸汽穿透性，保障灭菌效果
产品特点：
智能控制系统：BRIGHT I操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
高清大屏显示：高清彩色液晶触控屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息等关键参数同屏显示；
人体工学大屏：高清大屏位于上盖斜面，保证大屏的最佳显示角度，同时防止外部光源的灯光反射；
划扣开门结构：划扣上翻盖式开门结构，具备机械自锁与电子联锁双重保护；
整机防烫设计：上盖套有一体式高分子材料，有效降低灭菌过程中的表面温度，防止烫伤操作人员；
快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间；
管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧，结构更合理，使用更安全；
镜面内胆：内胆经过多目抛光工艺，达到镜面反光效果，既保证了内部整体的整洁度，又方便了使用维护；
大曲率卷边内筒：不同于传统筒体的内胆加法兰的结构，我们采用了大曲率卷边技术，使得上口处过渡平滑，有效防止操作人员取放提篮时刮伤手部；
预置多种程序：内置9个灭菌程序+3个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用；
样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间；
密码管理功能：管理员掌握密码管理，防止无关操作人员误操作误修改内部参数；
3点温度校准：灭菌温度、样品温度都支持3点温度校准，温度测量出现偏差时可进行手动修正；
沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度；
开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性；
一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养；
预约运行：具备倒计时预约运行功能，方便操作人员严格把控灭菌时间；
六级排汽设定：支持六级排汽设定，根据灭菌样品设定灭菌后排汽模式；
正压脉冲排气：可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底；
低水位双重保护：水位检测探针+防干烧探针双重低水位保护，水位过低无法启动灭菌程序；
其他安全保护：故障检测功能，超温保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障；
选配样品温度探头，可实现样品温度的实时查看；
标配1个G1/2A验证口；
选配生物安全过滤器、验证引线器、嵌入式打印机。
技术参数：
型号：BXM-60BE
灭菌温度：105~135℃
温度波动度：＜﹢1℃
温度均匀性：≤1℃
融化温度：50~100℃
保温温度：40~60℃
灭菌时间：0~5999min
融化时间：0~600min
保温时间：24h
预约时间：99h59min倒计时
设计压力：0.28MPa
工作压力：0.212MPa
加热功率：3.2kW
电源: ~220V±22V，50Hz±1Hz
环境温度：5~40℃
环境湿度：20%~80%RH
外形尺寸：550×588×830mm(宽度×深度×高度）
内腔尺寸：Ø380×555mm(直径×高度）
网篮尺寸：Ø350×225mm×2个(直径×高度×数量）
容积：60L
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