立式压力蒸汽灭菌器 BXM-90FE 产品资料
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主要参数
容积：90L
工作压力：0.24MPa
输入功率：3.6 kW
灭菌时间：0~9999min
内腔尺寸：Ø380×735mm(直径×高度）
产品介绍与技术资料
产品介绍
培养基、器械、玻璃器皿及容器等常规灭菌物的高压蒸汽灭菌；相对密封的容器灭菌（西林瓶、蓝盖瓶等）、大体积的致密灭菌物如器械包，大瓶培养基，致密织物包），正压脉冲排气功能保障冷空气排放彻底程度，提高蒸汽穿透性，保障灭菌效果
产品特点：
智能控制系统：BRIGHT II操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
高清大屏显示：7寸高清触摸屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息、公历时间等关键参数同屏显示；
人体工学大屏：高清大屏可自由翻拆调整显示角度，保证大屏的最佳显示角度，同时防止外部光源的灯光反射；
脚踏开门结构：脚踏翻盖式开门结构，具备机械自锁与电子联锁双重保护；
整机防烫设计：上盖套有一体式高分子材料，有效降低灭菌过程中的表面温度，防止烫伤操作人员；
快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间；
管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧，结构更合理，使用更安全；
镜面内胆：内胆经过多目抛光工艺，达到镜面反光效果，既保证了内部整体的整洁度，又方便了使用维护；
大曲率卷边内筒：不同于传统筒体的内胆加法兰的结构，我们采用了大曲率卷边技术，使得上口处过渡平滑，有效防止操作人员取放提篮时刮伤手部；
预置多种程序：内置27个灭菌程序+3个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用；
样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间；
数据管理系统：控制系统可以自行记录设备报警记录、历史数据和操作日志，并带有确切时间，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
多级权限管理：管理员可将设备所有操作权限（总计12种操作权限）自定义分配给20个操作人员，且每个操作人员的操作都会在操作日志中生成唯一可追溯印记；
8点温度校准：灭菌温度、样品温度都支持8点温度校准，温度测量出现偏差时可进行手动修正；
沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度；
开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性；
一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养；
公历预约运行：具备公历预约运行功能，方便操作人员严格把控运行时间；
六级排汽设定：支持六级排汽设定，根据灭菌样品设定灭菌后排汽模式；
历史曲线查看：支持查看内腔温度、样品温度历史曲线；
正压脉冲排气：可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底；
安全保障：
低水位双重保护：水位检测探针+防干烧探针双重低水位保护，水位过低无法启动灭菌程序；
其他安全保护：故障检测功能，锁舌限位保护、集气瓶不到位报警、超温保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障；
 
选配件
标配样品温度探头，可实现样品温度的实时查看；
标配1个USB接口和1个G1/2A验证口；
选配生物安全过滤器、验证引线器、嵌入式打印机。
技术参数：
型号：BXM-90FE
容积：90L
灭菌温度：105~135℃
温度分辨力：0.1℃
温度波动度：＜+1℃
温度均匀度：≤1℃
融化温度：60~100℃
保温温度：40~60℃
灭菌时间：0~9999min
融化时间：0~6000min
保温时间：0~6000min
预约时间：公历预约
设计压力：0.39MPa
工作压力：0.24MPa
压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）
输入功率：3.6 kW
环境温度：5~40℃
环境湿度：20%~80%RH
外形尺寸：605×513×1040mm(宽度×深度×高度）
内腔尺寸：Ø380×735mm(直径×高度）
网篮尺寸：Ø350×200mm×3个(直径×高度×数量）
功能配置表：
	配置名称
	●为标准配置
○为可选配置
—为不可配置

	机械自锁装置
	●

	闭盖检查系统
	●

	超温保护功能
	●

	断水保护系统
	●

	超压保护系统
	●

	超压自动泄压功能
	●

	故障自检功能
	●

	沸点设置
	●

	8点温度校准
	●

	融化保温功能
	●

	工作状态图
	●

	公历预约
	●

	权限管理
	●

	数据管理
	●

	快速冷却系统（风冷）
	●

	样品温度探头
	●

	嵌入式打印机：实现时间、温度、样品温度、曲线、F0值的打印
	○

	托盘：可置于网篮底部
	○

	验证引线器：用于安装有线验证系统的线路以保证密封状态
	○

	生物安全过滤器：防止灭菌样品和灭菌过程产生的气溶胶对外界污染
	○
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