微生物培养箱 BXP-280S 产品资料
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主要参数
控温范围：RT+5～100℃
温度波动度（37℃）：±0.2℃
温度均匀性（37℃）：±0.6℃
内胆尺寸(mm)：720×530×745
额定功率（W）：1000
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养，具备升温系统，可实现加热精准调控，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。
功能特点
5寸高清触摸屏，BRIGHT II控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
数据管理功能：控制器可保存10年以上数据记录，可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
审计追踪功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：运行、停止、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持选择导出PDF或CSV格式数据进行查看和备份，并对数据进行追溯；
权限分级管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
带有预约功能，可按照公历时间进行预约；
双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保设备无人值守时的安全运行；
多种运行模式选择：具有普通定值、普通多值等模式选择，所有程序设定完成后自动保存，无需手动保存；
●普通定值模式：10组单温度运行模式；
●普通多值模式：10组30段99999周期程序设置；
可设定运行计时或恒温计时，方便实验人员把握实验进程时间；
电动10段控制排风口开度，可满足不同换风速率需求；
风机6段调速，可保证实验样品不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；
8点温度校准：温度传感器支持8点温度校准，测量温度出现偏差时可进行手动修正；
参考标准YY 0027-1990
结构特点
预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
采用铝箔全封闭5cm超厚保温层，保温效果好，玻璃纤维零泄漏，适合洁净实验室使用；
双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度；
抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位；
标配有485接口和USB接口。
技术参数：
型号：BXP-280S
控温范围：RT+5～100℃
升温时间（60℃）：15min
温度均匀性（37℃）：±0.6℃
温度波动度（37℃）：±0.2℃
30S恢复时间（60℃）：10min
额定功率（W）：1000
内胆尺寸(mm)：720×530×745
外形尺寸(mm)：885×788×932
载物托架（标配/最多）：3块/9块
选配件：
	名称
	功能介绍
	备注

	紫外杀菌灯
	用以定期杀菌消毒；
	 

	外置式打印机
	实现时间、温度等参数的打印；
	 

	进出风过滤器
	保证进出内腔空气的洁净度，可达到100级；
	 

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可掌握设备运行状态是否异常；
	四选一

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可掌握设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	博迅智联APP
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、运行周期等运行状态；
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