三气培养箱 BX-260CTS 产品资料
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主要参数
容积：260L
温度控制范围：RT+3~60℃
CO2浓度控制范围：0-20%
温度波动度：±0.3℃@37℃
内腔尺寸（宽×深×高）：555×565×835mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
通过模拟类似细胞/组织在生物体内的环境（如温度、湿度、酸碱度等），对细胞/组织进行体外培养，可广泛应用于细胞培养、发酵、杂交、细胞组织的研究等，适用于细胞生物学、肿瘤学、遗传学、免疫学、病毒研究细胞学及近代基因工程研究等领域的研究。
智能控制系统
操作系统：BRIGHT II智能操作系统，7寸高清触摸屏，用户交互界面友好，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
数据管理系统：数据管理功能：控制器可保存50万条以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器记录数据和记录曲线，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
事件管理系统：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
权限管理系统：三级权限管理系统，每个且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
温度控制系统
加热系统：直热气套式设计，三温区8单元6面加热设计，升温速率快，温度分布均匀，避免内胆壁和玻璃门上水蒸气的结露。
温度保护：独立可调式限温开关，可有效保护设备和实验室安全。
灭菌系统：一键式自动150℃高温灭菌，灭菌过程高效可靠，内部所有器件都经过耐高温设计，灭菌前无需取出（选配180℃高温灭菌）。
风道循环系统
内部强制气流循环，确保温度、湿度和CO2浓度的均一性。
底部水库设计，内部气流循环时柔和气流掠过水面，携带出大量水汽进入到气流循环，有效加快湿度的上升和恢复。
CO2气体经过水面后携带出大量水汽进入培养空间，可湿润气体平衡气体温度，有效避免内室结露。
内室设置有高效空气过滤器，提高内室洁净度，可有效防止污染，同时提高CO2传感器的测量精度。
内腔配有压力平衡系统，确保日常使用和高温高湿灭菌时培养箱内外压力，保证了使用的便捷性和安全性。
工艺设计
一体式镜面内胆，大圆弧设计，有效避免培养过程中形成污染和清洁死角，方便后期的使用维护。
冲孔镜面加强不锈钢搁板，采用特殊弯折处理，使得搁板整体强度和稳定性大大提高，同时具备防倾倒设计，确保使用安全。
电器组件位于箱体背部，设计空间大，便于后期的使用维护、定期维护和检修。
玻璃门安装有磁性开关，监控玻璃门的状态，可减少开门时的参数波动。
配置接口
采用单光束双波长进口红外IR传感器，精度高，实现零漂移。
玻璃门和内室后壁留有采样口和测试口，方便直接测量腔内参数。
自带温度保护独立装置。
USB接口、CO2进气口、N2进气口、通讯接口。
安全保护
门开报警：内门开门一段时间后设备自动声光报警，提醒使用人员及时恢复设备使用状态；
双重温度保护：控制系统超温保护+限温传感器双重温度防护系统，有效防止温度异常升高引起细胞样品损失；
气体浓度异常报警：设备稳定运行后如遇气体浓度异常升高或降低设备自动声光报警提醒用户。
选配件
三内门或六内门
可移动底座
减压阀
可选配湿度显示、钢瓶切换
可选配物联监控功能
技术参数
产品型号： BX-260CS
加热方式：直热气套式
温度控制范围：RT+3~60℃
温度均一性：±0.5℃@37℃
温度波动度：±0.3℃@37℃
温度恢复时间：≤5mins
使用温度范围：18-34℃
氧气浓度控制范围：1-21%
氧气控制精度：0.1%
氧气传感器类型：氧化锆传感器
CO2浓度控制范围：0-20%
CO2控制精度：±0.1%
CO2传感器类型：红外（IR）传感器
浓度恢复时间：≤5mins
进气压力：0.8~1.2bar
加湿方式：增湿盘
湿度范围：高湿模式>90%RH，低湿模式＞80%RH
灭菌方式：干热灭菌
灭菌温度：150℃
灭菌时长：<10h
进气过滤器≤0.2μm
内循环过滤器：耐高温 HEPA 过滤器，灭菌时无需取出
箱体涂层：抑菌粉末，抗细菌性能≥99%
容积：260L
外形尺寸（宽×深×高）：745×700×1055mm
内腔尺寸（宽×深×高）：555×565×835mm
内腔材质：304镜面不锈钢
标配隔板数量：3
隔板尺寸：550×460mm
隔板称重：20kg
电压：220~240VAC 50/60Hz
最大功率：1500W
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