霉菌培养箱 BXMJ-400C 产品资料
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主要参数
控温范围：0-70℃（无加湿时），10-60℃（有加湿时）
控湿范围：25%-95%RH
波动度（25℃时）：±0.5℃
均匀度（25℃时）：±1℃
内胆尺寸（宽×深×高）：600×640×1050 mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养、保存，具备制冷系统和升温系统，可实现制冷和加热双向调控，提供稳定的温度、湿度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。
功能特点
7寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；
BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
程序化多段数参数设置：30段99周期设计；
数据管理功能：控制器可保存5年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温湿度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
多级密码管理功能，防止随意操作；
变频式制冷系统，开门后温湿度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；
具备内门防雾系统，避免打开外门观察时影响样品观察，并大大降低了内门冷凝结露风险；
采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温湿度传感器；
采用高品质加热元件表面蒸发加湿，具备故障率低，稳定性好的特点；
完善保护功能：上下限超温超湿报警、超温停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护、自动补水功能、断水断电功能；
结构特点
双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成参数波动；
设备自带侧挂式大容量储水箱，节省空间，加水方便；
设备配置USB接口、RS485接口各1个；
标配机械锁，防止随意开门；
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
内腔采用圆角式设计，方便清洁；
标配紫外杀菌灯；
设备左右侧各有一个内径为3cm的验证口，方便客户在计量或者验证过程中布线；
门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封结构操作省力。
技术参数
型号：BXMJ-400C
控温范围：0-70℃（无加湿时），10-60℃（有加湿时）
分辨率：0.1℃
波动度（25℃时）：±0.5℃
均匀度（25℃时）：±1℃
控湿范围：25%-95%RH
湿度波动：±3%RH
输入功率：2000W
定时范围：30段99周期/每段1-9999小时
内胆尺寸（宽×深×高）：600×640×1050 mm
外形尺寸（宽×深×高）：745×1070×1695 mm
载物托架（标配/最多）：4块/7块
选配件
	名称
	功能介绍
	备注

	嵌入式打印机
	实现时间、温度、湿度等参数的打印；
	 

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可知晓设备运行状态是否异常
	4选1

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可知晓设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现远程监测控制多台设备温度、湿度、运行时间、段数、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	手机APP远程控制
	实现远程监测控制多台设备温度、湿度、运行时间、段数、运行周期等运行状态；
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