人工气候箱 BXA-800 产品资料
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主要参数
控温范围：0~70℃
控湿范围：50%-95%RH
波动度（25℃时）：±0.5℃
均匀度（25℃时）：±1.5℃
内胆尺寸(mm)：1200×610×1100
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要为受试样品提供一个稳定的温度、湿度、光照环境，精准模拟昼夜及季节性的温度、湿度、光照度等条件，为用户提供各种植物的气候生长条件。适用于植物的种子发芽、幼苗培育、植物的生长和组织培养、植物栽培与育种、模式生物培养等。
智能控制系统
BRIGHT I操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
7寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；
24小时制参数设定，模拟大自然中每天的环境变化；
支持查看历史报警记录，记录内容带有报警详情和确切的报警日期和时间；
支持查看仪器温度、湿度等的数据表格和数据曲线；
支持10万条以上的数据记录存储，并支持USB导出备份；
多级密码管理，防止随意操作对内部参数造成改动；
采用变频式制冷系统，效率高，能耗低，支持全温段持续无霜运行；
结构特点
双层门设计，具备全景玻璃观察内门，避免操作人员观察样品时造成内部温湿度波动；
设备配置USB接口、RS485接口各1个；
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
标配机械门锁，防止植物培养过程中无关人员随意开门；
设备左右侧各有一个内径为3cm的验证口，方便客户在计量或者验证过程中布线；
内腔采用全弧角设计，内部整洁光滑无死角，维护清洁非常方便；
门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封结构操作省力。
光照控制系统
采用搁板式光源，避免培养物受光不均的问题；
搁板式光照光源与载物搁架相结合，大大增加了植物生长高度；
支持同时调节光照光源与载物搁架的位置，适应多层不同生长高度的需求；
光源采用全光谱高光强植物LED灯，选用远红、红、蓝、白四色灯珠构成；
每层光照强度可单独调节，可适应不同植物生长的光照需求；
湿度控制系统
加湿系统采用雾化加湿技术，与电加热增湿技术相比具备节能、环保、蒸汽热量低等优势，低热量的水蒸汽接触到植物叶片表面不会释放出额外的能量；
设备自带侧挂式大容量储水箱，节省空间，加水方便；
湿度传感器采用原装进口高端湿度传感器。
技术参数：
型号：BXA-800
控温范围：0~70℃
分辨率：0.1℃
波动度（25℃时）：±0.5℃
均匀度（25℃时）：±1.5℃
控湿范围：50%-95%RH
湿度波动：±3-7%
光照强度：0-40000LUX（无级可调）
输入功率：3700W
生长高度：45 cm
总生长面积：1.43 m2
内胆尺寸(mm)：1200×610×1100
外形尺寸(mm)：1362×1068×1796
载物托架【标配/最多】：2/4块
光照层数【标配/最多】：2/4层
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