三箱植物培养箱 BXG-200-III 产品资料
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主要参数
控温范围：5-65℃
湿度范围：50-95%RH
温度波动度：±0.5℃
内胆尺寸：700×600×500mm
输入功率：6000W
产品介绍与技术资料
产品介绍
主要为受试样品提供一个稳定的温度、湿度、光照环境，精准模拟昼夜及季节性的温度、湿度、光照度等条件，为用户提供各种植物的气候生长条件。适用于植物的种子发芽、幼苗培育、植物的生长和组织培养、植物栽培与育种、模式生物培养等。
产品特点：
控制系统：BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿，4.3寸高清彩色触摸屏，触摸式操作，让显示更直观，操作更简单；
报警记录查看：支持查看历史报警记录，记录内容带有报警详情和确切的报警日期和时间；
历史数据查询：支持查看仪器温度、湿度等的数据表格和数据曲线，并支持搜索查询某一时间段内的历史数据；
数据管理：支持10万条以上的数据记录存储，存储数据为不可更改格式，并支持USB导出备份；
多级密码管理：保护内部参数数据，防止随意操作对内部参数造成改动；
三层独立控制：三层之间独立控制，温度、湿度、光照度、紫外等均可分开调节控制，每层都有日光灯光源和紫外灯光源。每层均由一个压缩机组进行温度控制，内置冷媒循环电磁阀控制，层与层之间可控制温差不小于10℃；
智能化低温：间接型冷却系统，每层腔体都有一个压缩机独立供应冷源，无CFC冷媒，具备稳定性好，故障风险低的特点；
植物生长模式：24小时制参数设定，模拟大自然中每天的环境变化，精确实现温度、湿度、光照强度等随时间变化的过程；
层照光源：采用搁板式光源，避免培养物受光不均的问题，光照板可以任意调节高度以适应不同植物生长高度；
光谱构成：适合植物、昆虫生长和育种诱导，远红（绿）、红、蓝、白、紫外，730-750nm(远红光，620-660nm(红光)，460-490nm(蓝光)，白光400-800nm，320-350nm(紫外)，发光视觉效果为类似太阳光谱，柔和明亮，光照照度0-65000LX，支持光照强度无级可调，每层光强可自由调节；
气流循环：气流循环采用水平送风方式，每层循环风量可由控制系统编程设置，无需手动调节。可调试水平循环气流，确保每层均温能够得到最佳均温状况。不会因样品量多影响到风循环，每层设有独立调风板更方便执行风量大小，同时设有集成风道设计阻隔热传导，避免培养皿上部结露生成水滴现象；
新风系统：实现箱体内外氧气、CO2等的交换，能够增加植物的蒸腾作用，极大的降低了植物根部积水的风险；
产品材质：内胆、隔板支架均使用优质304不锈钢材质，坚固耐用，不易生锈，保温材质选用聚氨脂发泡填充，保持温度恒定，进行多层不同温度控制时，不会受到温层变化进行干扰温度精准度；
独立通气口：每层设有独立通气传输口，可使探头气体管道直接放入各槽体中进行测试；
安全保护：过温警报与保护，冷却系统低温警报压缩机高温或高压保护，过电流保护，压缩机延时启动保护；
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
内腔采用圆角式设计，方便清洁；
门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封操作省力；
完善保护功能：温度上下限报警、超温停机保护、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护等；
选配：CO2控制系统、低氧控制系统、多种光源。
技术参数：
型号:BXG-200-III
箱体:三层独立箱体
容积:3×200L
控温范围：5-65℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.5℃
温度均匀度：±1.0℃
加湿方式：超声波加湿
湿度范围：50-95%RH
湿度分辨率：0.1%RH
湿度波动度：±3%-7%RH
制冷剂:R134A
光照度范围：0-65000lux（无级可调）
输入功率：6000W
内胆尺寸：700×600×500mm
外形尺寸：1280×1050×2100mm（宽×深×高，宽不含放水口）
搁板式光照模块：三层
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