精密可程式烘箱 BXH-65S 产品资料
主要参数
体积：65L
控温范围：RT+5～300℃
温度波动度（150℃）：±0.3℃
温度均匀性（150℃）：±2℃
内腔尺寸（长×宽×高）(mm)：410×350×450
产品介绍与技术资料
产品介绍
利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。
功能特点
5寸高清触摸屏，BRIGHT II控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
数据管理功能：控制器可保存10年以上数据记录，可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：运行、停止、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持选择导出PDF或CSV格式数据进行查看和备份，并对数据进行追溯；
权限分级管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
带有预约功能，可按照公历时间进行预约；
双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保设备无人值守时的安全运行；
多种运行模式选择：具有普通定值、普通多值、斜率升温、干热灭菌等模式选择，所有程序设定完成后自动保存，无需手动保存；
●普通定值模式：10组单温度运行模式；
●普通多值模式：10组30段99999周期程序设置；
●斜率升温模式：10组30段99999周期程序设置，带有程序升降温功能，可控制升温和降温速率；
●干热灭菌模式：具备箱体温度和样品温度控制两种模式，可设置灭菌温度；
可设定运行计时或恒温计时，方便实验人员把握实验进程时间；
电动10段控制排风口开度，可满足不同换风速率需求；
风机6段调速，可保证实验样品不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；
8点温度校准：温度传感器支持8点温度校准，测量温度出现偏差时可进行手动修正；
参考标准GB/T 30435-2013
结构特点
预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
采用铝箔全封闭5cm超厚保温层，保温效果好，适合洁净实验室使用；
抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位；
腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁；
标配有485接口和USB接口；
技术参数：
型号：BXH-65S
体积：65L
外形尺寸（长×宽×高）(mm)：575×608×635
内腔尺寸（长×宽×高）(mm)：410×350×450
控温范围：RT+5～300℃
定时范围：6000min
预约范围：公历预约
升温时间（150℃）：17min
温度均匀性（150℃）：±2℃
温度波动度（150℃）：±0.3℃
30S恢复时间（150℃）：7min
额定功率（kW）：1.5
载物托架（标配/最多）：2块/5块
每层承重：25kg
是否支持重叠码放/层数：是/两层
货运信息：
毛重（kg):69
净重（kg):48
外包装尺寸（mm)长×宽×高：655×728×677
选配件：
	名称
	功能介绍
	备注

	进出风过滤器
	保证进出内腔空气的洁净度，可达到100级；
	 

	嵌入式打印机
	实现时间、温度等参数的打印；
	 

	样品探头
	实现FH值的打印
	 

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可掌握设备运行状态是否异常；
	四选一

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可掌握设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现PC端远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态的功能，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	手机APP远程控制
	实现移动端远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态的功能；
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