真空干燥箱 BXK-35SII 产品资料
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主要参数
温度控制范围℃：RT+5~250
达到真空度：133Pa
容积L：35
内胆尺寸(宽×深×高)mm：310× 370× 310
额定功率W：900
产品介绍与技术资料
产品介绍
真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
产品特点
BRIGHT II智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿，实现对温度、压力等的精准控制。
内胆采用不锈钢镜面材质制作，外壳采用冷轧钢板焊接后表面静电喷涂而成，具有良好的耐腐蚀性能，经久耐用。
一体成型的耐高温密封圈，不易损害，寿命长，密封性能优越。
外门内层为高强度钢化玻璃，外层为较好透光性的有机玻璃，便于观察干燥物品。
采用搁板加热，能够实现快速的升温速率；每层搁板独立控温，确保对每层搁板温度精确控制。
可手动调节门松紧，若长期使用后门不密封，可调节铰链松紧以重新密封；
   安全保护功能：具有漏电保护、超温限定报警、抽真空超时保护、传感器报警、每层隔板独立限温机械保护等功能，报警时会发出蜂鸣声，并且在屏幕上显示报警内容。
干燥过程一键全自动控制，极大提高用户的操作舒适性。
干燥室内部无电缆线等因高温而易老化的电气件，保证设备的电气使用安全。
电器组件安装在箱体顶部，空间大，便于维护和维修。
用户可自定义和保存10个程序，其中7个常规模式、3个编程模式和1个脉动模式，满足不同的干燥需求。常规模式可设置10段数999周期，每段可设9999min/h。
数据管理功能：控制器可保存10年以上数据记录，可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以PDF文件或CSV文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
权限分级管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
审计追踪功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：运行、停止、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以PDF文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
多点校准：具备8点温度修正和5点压力修正，温度测量出现偏差时可进行手动修正，避免多点温度或压力线性不匹配；
掉电记忆功能：可记录断电前的运行状态，确保重新上电后保持之前的运行状态；
具有压力标定功能，以适应不同的大气压条件。
配备一个USB接口和485接口。
选配件
可选配真空泵静音箱。
可选配真空泵。
支持在线监控平台、博迅智联app、微信报警推送、GPRS短信报警四选一
技术参数
型号：BXK-35SII
外形尺寸(宽×深×高)mm：475× 500× 650
内胆尺寸(宽×深×高)mm：310× 370× 310
容积L：35
搁板尺寸(宽×深)mm：290× 335
搁板数量：2
搁板材质：铝合金
搁板间距mm：106
每块搁板载重kg：10
温度控制范围℃：RT+5~250
温度控制精度℃：±0.1
温度波动度（100℃）℃：±0.2
温度均匀度（100℃）℃：±2
升温时间（100℃）min：20
定时范围：0~9999min/h（可切换）
真空范围kPa：0.0~101
真空显示精度kPa：0.1
达到真空度：133Pa
泄漏率kPa/h：1.0
惰性气体回气压力kPa：≤101
宝塔气体接头外径mm：φ12
环境温度℃：5~35
环境相对湿度%RH：≤80
环境大气压kPa：80~106
电源V：AC 220V(± 10%)   50Hz
额定功率W：900
泵供电电流A：≤4
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