药品稳定性试验箱 BSY-1000I 产品资料
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主要参数
容积：1000L
控温范围：0~60℃（无湿度），10~60℃（有湿度）
控湿范围：30%-95%RH
波动度：±0.5℃(25℃时）
均匀度：±1.5℃（25℃时）
产品介绍与技术资料
产品介绍
以科学、严谨的方法模拟药品失效测评所需的长时间稳定的温度、湿度、光照、紫外环境，适用于制药企业对原料药和成品药的影响因素试验、加速试验、长期试验。
产品特点
5寸LCD彩色液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；
智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
程序化多段数参数设置：30段99周期设计；
数据管理功能：控制器可保存10年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
审计追踪功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
权限分级管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
变频式制冷系统，开门后温度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；
具备内门防雾系统，避免打开外门观察时影响样品观察，并大大降低了内门冷凝结露风险；
采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温度传感器；
完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护。
参考标准JB/T 15560-2026
结构特点
双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成参数波动；
设备配置USB接口、RS485接口各1个；
标配机械锁，防止随意开门；
标配嵌入式打印机；
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
内腔采用圆角式设计，方便清洁；
设备左右侧各有一个内径为3cm的验证孔，方便客户在计量或者验证过程中布线；
门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封结构操作省力；
设备腔体内标配220V防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用；
设备内标配有8w的照明灯，方便客户观察内部样品；
技术参数
控温范围：0~60℃（无湿度），10~60℃（有湿度）
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃(25℃时）
均匀度：±1.5℃（25℃时）
控湿范围：30%-95%RH
湿度波动：±5%RH
输入功率：3600W
定时范围：0-9999min/h（可切换）
预约范围：公历预约
编程控制：30段99周期
内胆尺寸(mm)：1363×670×1123
外形尺寸(mm)：1505×1006×1811
容积：1000L
载物托架（标配/最多）：6/12块（左右分隔）
每层隔板承重：15kg
选配件
	名称
	功能介绍
	备注

	紫外杀菌灯
	用以定期杀菌消毒；
	 

	嵌入式打印机
	实现时间、温度、湿度等参数的打印；
	 

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可知晓设备运行状态是否异常
	4选1

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可知晓设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	博迅智联APP
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态；
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