药品稳定性试验箱 BXY-1600I 产品资料
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主要参数
控温范围：0-70℃（无加湿时），10-60℃（有加湿时）
控湿范围：30%-95%
波动度（25℃时）：±0.5℃
均匀度（25℃时）：±1.5℃
内胆尺寸（长×宽×高）(mm)：1400×850×1350
产品介绍与技术资料
产品介绍
以科学、严谨的方法模拟药品失效测评所需的长时间稳定的温度、湿度环境，适用于制药企业对原料药和成品药的加速试验、长期试验
功能特点：
7寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；
BRIGHT I智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
程序化多段数参数设置：30段99周期设计；
数据管理功能：控制器可保存10年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温湿度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
审计追踪功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
权限分级管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹;
变频式制冷系统，开门后温湿度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；
具备内门防雾系统，避免打开外门观察时影响样品观察，并大大降低了内门冷凝结露风险；
采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温湿度传感器；
采用高品质加热元件表面蒸发加湿，具备故障率低，稳定性好的特点；
完善保护功能：上下限超温超湿报警、超温停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护、自动补水功能、断水断电功能。
满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求（影响因素试验、长期试验、加速试验等）
参考标准JB/T 15560-2026
结构特点：
双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成参数波动；
设备自带大容量储水箱，节省空间，加水方便；
设备配置USB接口、RS485接口各1个；
标配机械锁，防止随意开门；
标配嵌入式打印机；
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
内腔采用圆角式设计，方便清洁；
设备左右侧各有一个内径为3cm的验证孔，方便客户在计量或者验证过程中布线；
门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封结构操作省力。
货运信息：
毛重（kg):490
净重（kg):440
外包装尺寸（mm)长×宽×高：1710×1490×2250
技术参数：
型号：BXY-1600I
控温范围：0-70℃（无加湿时），10-60℃（有加湿时）
分辨率：0.1℃
波动度（25℃时）：±0.5℃
均匀度（25℃时）：±1.5℃
控湿范围：30%-95%
湿度波动：±5%
输入功率：3700W
定时范围：30段99周期/每段1-9999小时
内胆尺寸（长×宽×高）(mm)：1400×850×1350
外形尺寸（长×宽×高）(mm)：1562×1308×2050
载物托架（标配/最多）：4块/8块
选配件：
	名称
	描述

	额外的搁架
	除标配的搁架外，另外需要选配的搁架

	监控软件
	FDA版
	可满足FDA要求

	
	GMP版
	可满足GMP要求

	GPRS短信报警
	报警产生后，将报警状态短信发送到指定的手机上

	3Q验证文件
	提供符合GMP要求的3Q验证文件
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