高温老化试验箱 BXLH-130B 产品资料
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主要参数
体积：130L
控温范围：RT+5～300℃
波动度：±0.3℃（150℃）
均匀性：±1%（室温+5~105℃）；±2%（105℃~300℃）
内胆尺寸：570×400×570mm
产品介绍与技术资料
产品介绍
高温老化试验箱主要是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
功能特点
LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态；
背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低；
BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
具备倒计时预约功能，预约时间范围为0~9999分钟/小时；
可编程程序设计：10段100周期程序设定；
风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；
风门电动可调，可根据样品不同或升温速率不同调节腔内换风速率；
双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行。
结构特点
抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上；
采用高品质的保湿材料使整机性能体现更优越；
旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁；
标配有1个485接口；
技术参数：
型号：BXLH-130B
电源电压：220V±10V-50/60Hz
控温范围：RT+5～300℃
分辨率：0.1℃
波动度：±0.3℃（150℃）
均匀性：±1%（室温+5~105℃）；±2%（105℃~300℃）
升温时间：20min（150℃）
额定功率：2160W
定时范围：0～9999min/h（可切换）
预约范围：0～9999min
体积：130L
内胆尺寸：570×400×570mm
外形尺寸：715×616×842mm
进/出风过滤器：选配
载物托架：2/7块（标配/最多）
托架承重：25Kg
选配件：
	名称
	功能介绍
	备注

	紫外杀菌灯
	用以定期杀菌消毒；
	 

	进出风过滤器
	保证进出内腔空气的洁净度，可达到100级；
	 

	外置式打印机
	实现时间、温度等参数的打印；
	五选一

	GPRS短信报警模块
	通过手机短信即可掌握设备运行状态是否异常；
	

	微信报警推送
	通过微信服务号接收报警信息即可掌握设备运行状态是否异常；
	

	在线监控平台
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；
	

	手机APP远程控制
	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态；
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