净化工作台 SW-CJ-2FD 产品资料
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主要参数
洁净等极：100级（HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%）
工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）
工作区尺寸(mm)：1300×650×520
噪音：≤67dB
功率(kw)：0.3
产品介绍与技术资料
产品介绍
净化工作台一般用于对人体没有直接伤害的生物实验，为生物实验提供局部净化工作环境。操作简单自如，预备时间短，可随时使用。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
产品特点：
外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便；
本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小；
液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制；
配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）；
垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净；
采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定范围内定位；
配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命。
参考标准YY/T 1539-2017
 
技术参数：
型号：SW-CJ-2FD
显示方式：LCD
空气流向：垂直流
工作面：一个
洁净等极：100级（
HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%
）
工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）
噪音：≤67dB
振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）
照度：≥300LX
工作区尺寸(mm)：1300×650×520
外型尺寸(mm)：1460×700×1650
高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×①
照明灯/紫外线规格及数量：24W×①/20W×①
重量(kg)：200
功率(kw)：0.3
电源：AC220±10V  50/60Hz
货运信息：
毛重（kg):217
净重（kg):171
外包装尺寸（mm)长×宽×高：1535×775×1730
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