生物安全柜 BSC-1060B2 产品资料
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主要参数
洁净等级：100级（ULPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.9995%）
流入气流平均流速：0.55m/s
下降气流平均流速：0.35m/s
工作区尺寸（长×宽×高mm）：1060×580×595
噪音水平：≤67db
产品介绍与技术资料
产品介绍
生物安全柜是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置，其工作原理主要是将柜内空气向外抽吸，使柜内保持负压状态，通过垂直气流来保护工作人员。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
产品特点：
箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位；
大屏幕液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数；
智能的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能；
采用美国进口原装风速传感器，反应灵敏、准确度高；
过滤器预失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示；
杀菌灯、照明灯联锁，前窗安全位置超高声光报警、前窗闭合送风风机自停装置；
HEPA高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上；
可视前窗满足人体工程学原理的5°倾斜角设计，较大范围地减弱眩光；
安全可移动前窗玻璃，具有良好的防爆，防碎和抗紫外线的功能；
工作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，衬壁的一体化圆弧角设计成型，便于清洁和消除死角残留；
可活动的冲压成型SUS304拉丝不锈钢操作台面，坚固、耐久，易于清洗；
标配一个防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口；
德国原装依必安离心风机，令安全柜风机使用寿命更长、风速更强劲和稳定；
操作台面下设有集液槽，下设排污阀，易于清洗和排放；
设有排风风罩及排风管道，可通过中央排风系统或选配排风风机，将气体排至室外，满足使用需求。
参考标准 GB 41918-2022
技术参数：
型号：BSC-1060B2
显示、控制特点：LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示
适合人数：单人
洁净等级：100级（ULPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.9995%）
流入气流平均流速：0.55m/s
下降气流平均流速：0.35m/s
下降气流控制精度：±0.015 m/s
压差显示范围：0-500pa
噪音水平：≤67db
振动半峰值：≤5μm
平均照度：≥650Lx
环境温度：10-30℃
相对湿度：≤70%(25℃时)
大气压力：80-105Pa
人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105
受试产品防护：菌落数≤5CFU./次
交叉感染防护： 撞击式采样器的菌落数≤2CFU./次
工作区尺寸（长×宽×高mm）：1060×580×595
外型尺寸（长×宽×高mm）：1200×770×2320
送风过滤器规格（长×宽×高mm）：1095×475×70
排风过滤器规格（长×宽×高mm）：500×460×70
日光灯/紫外灯规格：20W×①/20W×①
功率：1.8kW（包含电源插座）
电源：AC220±10V  50/60Hz
货运信息：
毛重（kg):236
净重（kg):198
外包装尺寸（mm)长×宽×高：1400×915×1725
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